**婴儿辐射保暖台**

1. 具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；
2. 设置温度与皮肤温度分屏显示；
3. 独立的超温保护系统；
4. 辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；
5. 婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；
6. 产品具有自检功能，多种故障报警提示；
7. 前面板具有温度校正功能；
8. 具有肤温传感器脱落报警提示功能；
9. 婴儿床下可放置X光射线拍片盒；
10. 具有数据储存功能；
11. 具有APGAR评分计时功能；
12. 具有RS-232接口；

13.具有黄疸治疗装置。

14.工作电源：AC220V/ 50HZ

15.输入功率：≤750VA

16.控温方式：预热、手控、肤温三种控制

17.肤温控温范围：32℃～37.5℃

18.肤温显示范围：5℃～65℃

19.控温精度：≤0.5℃

\*20.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

21.床面温度均匀性：≤2℃

22.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

\*23.床体尺寸：780\*610

24.婴儿床倾斜角度：无级可调

25.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

26.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

27.床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²

28.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²

1. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

\*30.国内知名企业上市公司

\*32.为了保证学术交流及售后服务，同品牌设备在省内三甲医院用户不低于20家

**新生儿黄疸治疗灯**

册证号：浙食药监械(准)字2013第2260987号

**产品简介：**

本机底部装有吸盘，可吸附在婴儿培养箱恒温罩的顶部；

以LED发光管作为光源。

**基本配置：**

灯箱组件和吸盘。

**主要技术参数：**

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤50VA

辐照治疗距离：40cm

有效表面：400mm×200mm

有效表面上的总辐照度Ebi：≥1.0mW/cm²

有效表面上的最高胆红素总辐照度：1.2mW/cm²

有效表面上的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm²

胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

工作噪声：≤45dB（A）[环境噪声在≤35dB(A)以下]

蓝光波长：400nm～550nm

## 高流量技术规格

1. 产品特点：

1.采用精密可调的空氧混合器，无氧电池消耗；

\*2.配备特别适合于婴儿的、饲服控制型MR850湿化器；

3.提供柔软、舒适贴服的鼻塞式呼吸支持界面，根据婴儿鼻孔大小和鼻间距生理尺寸，

4.提供带螺旋加热丝的呼吸管路，在管路内提供均匀的热量分布，以减小热量的丧失和呼吸管路冷凝水的积聚，保持气道的畅通和易于吸痰。顺应性小、低气流阻力的呼吸管路，减少婴儿所作的呼吸功(WOB)。

二、技术参数

1.加温湿化器温度控制范围：

有创模式：水罐出气口：35.5~42℃ 气道端：35~40℃

无创模式：水罐出气口：31~36℃ 气道端：28~34℃

2.加温湿化器湿度控制范围：有创模式 >33mg/L ，无创模式 >10mg/L

3.加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，

可变容积 ≤ 280mL，顺应性≤ 0.4mL/cm水柱

最大工作压力≥80cm水柱，最大峰流量≥180L/min

4.配置带螺旋加热丝单加热呼吸管路.

5.单加热呼吸管路性能要求：

可变容积：吸气管≤149mL；呼气管≤101mL

顺应性：吸气管≤0.19mL/cm水柱，呼气管≤0.13 mL /cm水柱

流量阻力：在6L/min时≤0.6cm水柱

6.在8L/min流量时,最大压力限制≤17cm水柱，并激活压力释放阀将回路压力降至零

7.采用硅胶(不含乳胶)鼻塞，硬度≤ 80 shore A

8.据鼻孔及鼻中隔生理大小，鼻塞尺寸型号≥九种

\*9.配备取得医疗器械注册证的高流量鼻塞，不同型号鼻塞注明流量范围，最小号鼻塞最大流量范围≥6L

10.具备经鼻高流量呼吸治理功能，方便从CPAP更换为NHF,满足序贯治疗得需要。

11.加温湿化系统要求具有以下各种报警功能指示：水罐缺水报警，温度探头报警，水罐端探头报警，气道端温度探头报警，呼吸管路加热丝报警，湿度报警，查看手册报警

**以色列产SHUCMAN新生儿光导纤维喉镜**

1. 冷光源灯泡设计在镜片底部，严格密封，可用压力蒸汽134灭菌或化学浸泡消毒，无需取出灯泡。如果需要更换灯泡，可容易地旋下密封螺丝更换之。同时提高了可靠性和使用寿命。
2. 镜片曲线设计优美，符合医生需要。光导纤维将冷光传到镜片前端，良好的方向性，均匀的亮度使医生得到更理想的视线。
3. 卤素灯泡发出冷光，比普通光源亮度提高40%。
4. 高级医用不锈钢的镜片和手柄配以镀金电极连接，接触好，寿命长，性能可靠。喉镜细手柄配5号电池，适用于各种型号镜片。
5. 外形美观光洁且易于清洁，高质量精工制作。规格齐全，多种型号的镜片可任意选配。

5247 直片00号 早产儿 64\*11.5mm 1个

5250 直片0号 新生儿 75\*11.5mm 1个

5251 直片1号 幼儿 102\*11.5mm 1个

5572 DOLPHIN 防水细手柄 1个

5570 喉镜手提盒 1个